# 波形回顾数据文件结构说明

供电脑端程序读取原始二进制波形回顾数据使用

本文定义当前设备导出的波形回顾数据文件的二进制布局与解析规则。电脑端应按本文给出的固定字节偏移、字节序和环形缓冲顺序读取；不得按本机编译器默认结构体对齐方式直接映射。

结论：文件由一个固定 2150 字节的文件头和 7 个等长数据槽位组成。每个采样点固定为 8 字节，保存时间戳、ICP 和 ICT。文件内没有魔数、版本号或 CRC，解析程序必须使用与本说明一致的结构参数。

# 1 解析约定

| 项目 | 规定 |
| --- | --- |
| 数据类型 | uint32 为 4 字节无符号整数，int32 为 4 字节有符号整数，int16 为 2 字节有符号整数，uint8 为 1 字节无符号整数。 |
| 字节序 | 小端序。多字节整数最低有效字节在前。 |
| 结构体对齐 | 所有持久化结构均按 1 字节紧凑排列；字段之间不插入填充字节。 |
| 字符串 | 固定长度字节数组，以首个 0x00 为结尾。读取时截断至首个 0x00；不得假定数组末尾一定存在终止符。 |
| 时间戳 | 自 1970-01-01 00:00:00 起的秒数。设备将本地日历直接换算为秒数，不做时区换算；电脑端不得自动按 UTC 再转换时区。 |
| 文件完整性 | 文件无魔数、版本号和 CRC。建议以文件长度、槽位范围、isValid 与 count 范围进行基础校验。 |

# 2 文件总体布局

| 区域 | 起始偏移 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件头 | 0 | 2150 | 最新槽位索引、有效槽位数量和 7 个槽位描述信息。 |
| 槽位 0 数据区 | 2150 | 9676800 | 槽位 0 的循环波形缓冲区。 |
| 槽位 i 数据区 | 2150 + i × 9676800 | 9676800 | i 取 0 至 6。 |
| 文件总长度 | 0 | 67739750 | 始终包含全部 7 个槽位。未使用槽位的数据区不得解析。 |

常量：槽位数 = 7；每槽最大采样点数 = 14 × 24 × 3600 = 1209600；单点长度 = 8 字节；单槽数据区长度 = 1209600 × 8 = 9676800 字节。

# 3 文件头结构

文件头长度为 2150 字节。头部前 8 字节为全局信息，之后连续存放 7 个 PatientInfoData 槽位描述，每个描述固定 306 字节。

| 偏移 | 长度 | 类型 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4 | int32 | latestSlotIndex | 最近一次写入的槽位索引，合法范围 0 至 6；空文件为 -1。 |
| 4 | 4 | uint32 | patientCount | 当前已登记槽位数，合法范围 0 至 7。 |
| 8 + i × 306 | 306 | PatientInfoData | slots[i] | 第 i 个槽位描述，i 取 0 至 6。 |

# 4 槽位描述结构 PatientInfoData

| 槽位内偏移 | 长度 | 类型 | 字段 | 读取含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 100 | char[100] | patientID | 病人标识字符串。当前设备的自动登记流程可与传感器 SN 相同。 |
| 100 | 100 | char[100] | sensorID | 传感器 SN 字符串。电脑端显示和选择波形记录时建议以此字段为主。 |
| 200 | 85 | char[85] | name | 病人姓名字符串，可为空。 |
| 285 | 4 | uint32 | writeIndex | 下一次写入的物理点索引，范围 0 至 1209599。满缓冲时它也是最旧点的物理索引。 |
| 289 | 4 | uint32 | count | 有效点数，范围 0 至 1209600。达到上限后保持上限。 |
| 293 | 4 | uint32 | totalDuration | 设备当前写为 count。仅可作概览；实际时间范围必须以每点 timestamp 为准。 |
| 297 | 4 | uint32 | endTime | 最近一次写入点的时间戳。 |
| 301 | 4 | uint32 | startTime | 该槽位首次开始存储时的时间戳。缓冲满后此字段不会随覆盖而更新，不能当作当前最早点。 |
| 305 | 1 | uint8 | isValid | 仅值为 1 的槽位有效；其他值均应视为无效。 |

# 5 波形采样点结构 ParamPointValue

每个有效采样点固定占用 8 字节。设备任务约每秒写入一个点，但电脑端必须以 timestamp 判断真实时间位置，不能仅依赖数组下标或 count 推算连续秒数。

| 点内偏移 | 长度 | 类型 | 字段 | 物理含义与换算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4 | uint32 | timestamp | 设备日历换算的秒时间戳。timestamp 为 0 的记录视为未写入或无效。 |
| 4 | 2 | int16 | icp | ICP 原始值，单位为 0.1 mmHg。显示 mmHg = icp ÷ 10.0。若需 kPa：icp ÷ 10.0 × 0.133322。 |
| 6 | 2 | int16 | ict | ICT 原始值，单位为 0.01 摄氏度。显示摄氏度 = ict ÷ 100.0。 |

无效值约定：程序使用 -10000 作为 ICP 或 ICT 的无效参数标记。若任一通道为 -10000，电脑端应将该通道显示为缺失值，不绘制为实际测量值。

# 6 环形缓冲区读取顺序

数据区在物理文件中的排列不一定是时间顺序。每个槽位的 writeIndex 始终指向下一次将要写入的位置。电脑端应先按以下规则还原为从旧到新的逻辑顺序，再按 timestamp 排列、筛选或绘图。

| 条件 | 有效物理索引范围 | 时间顺序读取方法 |
| --- | --- | --- |
| count = 0 | 无 | 该槽位没有波形点。 |
| 0 < count < 1209600 | 0 至 count - 1 | 按物理索引 0、1、…、count - 1 依次读取。 |
| count = 1209600 | 0 至 1209599 | 从 writeIndex 开始读取到末尾，再从 0 读取至 writeIndex - 1。writeIndex 对应最旧点。 |

capacity = 1209600 base = 2150 + slotIndex * 9676800 validCount = min(count, capacity) if validCount < capacity: physicalIndex = 0 .. validCount - 1 else: physicalIndex = (writeIndex + logicalIndex) % capacity # logicalIndex = 0 .. capacity - 1, 从最旧点到最新点 recordOffset = base + physicalIndex * 8

# 7 电脑端基础校验和读取流程

确认文件长度为 67739750 字节。长度不符时应提示文件不完整或格式不匹配，而不是继续按偏移读取。

按小端序读取文件头；检查 latestSlotIndex 是否为 -1 或 0 至 6，patientCount 是否不大于 7。

遍历 7 个槽位，仅接受 isValid = 1、count 不大于 1209600、writeIndex 小于 1209600 的槽位。

按第 6 节还原有效点的时间顺序。对 timestamp = 0 的点和通道值 = -10000 的点做缺失数据处理。

显示时间范围时，以有效点的最小和最大 timestamp 为准。不要在缓冲已满时使用 startTime 作为当前最早时间，也不要用 count 假定每一秒都一定有样本。

若需要按最近记录排序，应从 latestSlotIndex 向前循环遍历 7 个槽位，并跳过 isValid 不等于 1 的槽位。

# 8 C# 读取骨架

以下代码只展示字节序、偏移和环形索引的关键处理。实际程序可在此基础上加入界面、异常处理和波形抽样显示。

const int HeaderSize = 2150; const int SlotCount = 7; const int SlotInfoSize = 306; const int PointSize = 8; const int Capacity = 1209600; const long RegionSize = 9676800; const long FileSize = 67739750; static short ReadI16LE(BinaryReader br) => br.ReadInt16(); static uint ReadU32LE(BinaryReader br) => br.ReadUInt32(); static (uint timestamp, short icp, short ict) ReadPoint(BinaryReader br, int slot, uint physicalIndex) { long offset = HeaderSize + (long)slot * RegionSize + (long)physicalIndex * PointSize; br.BaseStream.Seek(offset, SeekOrigin.Begin); return (ReadU32LE(br), ReadI16LE(br), ReadI16LE(br)); } // 满缓冲时：physicalIndex = (writeIndex + logicalIndex) % Capacity // 物理值换算：icpMmHg = icp / 10.0; ictCelsius = ict / 100.0;

# 9 兼容性要求

本格式为当前固件版本的原始存储布局。由于文件本身不含格式版本字段，今后如调整槽位数量、字符串长度、字段顺序、采样点类型或对齐方式，必须同步更新电脑端解析程序和本说明。电脑端不应把未知长度或未知布局的文件当作本格式处理。